## 广州白云机场海关空港口岸实验室检测设备  用户需求书

（征集意见稿）

### 一、项目概况：

1、投标人须对本项目为单位（有划分包组的，则以包组为单位）的标的物进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2、本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

3、标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。

★4、本项目所采购的“液相色谱高分辨质谱仪”、“全自动快速微生物质谱鉴定系统”、“瓶口分液器”允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。除上述设备外，本项目所采购的其余设备只接受本国产品，若投标人使用进口设备进行投标，则会被视为无效投标。

5、本项目核心产品为：液相色谱高分辨质谱仪、液相色谱质谱联用仪、全自动快速微生物质谱鉴定系统 。投标人应在投标文件中清晰列明“货物名称、品牌”。注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

6、凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

7、节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

8、环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及到环境标志产品的，供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

★9、投标人非生产厂家或制造商的，且所投产品为中华人民共和国境外提供的货物，须提供投标产品来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）。

- 本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

- 二、采购清单一览表

| 序号 | 标的名称 | 数量 （单位） | 核心产品 | 采购标的单项最高限价 （人民币万元） | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱高分辨质谱仪 | 1 | 是 | 360 | 工业 |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 2 | 否 | 180 |  |
| 3 | 液相色谱质谱联用仪 | 1 | 是 | 300 |  |
| 4 | 全自动快速微生物质谱鉴定系统 | 1 | 是 | 290 |  |
| 5 | 元素形态分析仪 | 2 | 否 | 60 |  |
| 6 | 微波消解仪 | 2 | 否 | 50 |  |
| 7 | 氮吹仪 | 2 | 否 | 27 |  |
| 8 | 旋转蒸发仪 | 2 | 否 | 25 |  |
| 9 | 酸蒸清洗仪 | 2 | 否 | 24 |  |
| 10 | 冷冻离心机 | 2 | 否 | 15 |  |
| 11 | 赶酸器 | 2 | 否 | 4 |  |
| 12 | Ph计 | 2 | 否 | 3 |  |
| 13 | 瓶口分液器 | 4 | 否 | 1 |  |

备注：

★投标人投标时，采购的主要标的应在《分项报价表》中清晰列明“货物名称、规格型号、单价、数量”。

三、相关设备参数

1、液相色谱高分辨质谱仪（允许进口）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |

|  | 1 | 1. 质谱类型：四极杆串联飞行时间高分辨质谱系统。 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 2 | 2. 离子源耐受最大流速：＞2.5 mL/min（不分流的情况下），流速可在软件上设置，并能实际运行样品 （需提供投标人或制造商盖章的彩页相关证明）。 |
| ▲ | 3 | 3. 离子源内辅助加热气温度：≥720 ℃，该温度能在仪器控制软件设置并能实际运行样品，能够保持运行大量样品的抗污染能力（需提供软件截图证明文件）。 |
|  | 4 | 4. 离子源内有废气排放装置，废气排放口安装位置有助于降低离子源的记忆效应和污染，能有效降低日常维护清洗频率。 |
|  | 5 | 5. 离子接口传输装置：采用反吹气锥孔结构，防止增加日常使用耗材成本（提供投标人或制造商盖章的技术白皮书） |
|  | 6 | 6. 离子导入装置：使用RF聚焦离子，采用四极杆结构。 |
|  | 7 | 7. 配备自动质量校准系统：该系统在进样之间采用外标方法进行校正。 |
| ★ | 8 | 8. 气源供应：同一台氮气发生器同时提供高纯氮气作为雾化气和碰撞气。 |
|  | - 9 | - 9.质量范围（m/z）：5-40000。 |
|  | - 10 | - 10. 高分辨飞行时间离子路径：采用二次反射技术，在不降低灵敏度的前提下确保系统实现最佳高分辨性能。 |
|  | 11 | 11. 低质量端分辨率：二次反射模式下，在二级离子m/z 195处测量，低质量段分辨率不低于35,000FWHM，测量时扫描速度大于80Hz。 |
|  | 12 | 12. 高质量端分辨率：二次反射模式下，在m/z 956处测量，高质量段分辨率不低于45,000 FWHM，测量时扫描速度大于80Hz。 |
|  | 13 | 13. 质量精度：外标法≤1ppm，内标法≤0.4ppm(提供产品彩页证明文件)。 |
| ★ | 14 | 14. 二级MS/MS最大扫描速度：≥100Hz (提供投标人或制造商盖章相关证明文件)。 |
|  | 15 | 15. 信息关联扫描：一级MS扫描可触发不少于100个MS/MS扫描，MS和MS/MS分辨率≥35000。 |
|  | 16 | 16. 背景离子扣除：具备全程动态背景自动识别实时扣除功能，无需在方法中输入背景离子，也无需在方法设置扣除背景离子。 |
| ▲ | 17 | 17. 全子离子碎裂模式灵敏度：可以实现采取变化Q1扫描窗口的方法，将 10-1000 质量范围分为180个以上窗口进行隔离碰撞的功能，并得到这些离子的所有子离子扫描全图。 |
|  | 18 | 18. 具备多质量亏损（MDF）实时触发MS/MS采集功能，能够优先分析具备同样多质量亏损（MDF）的化合物。 |
|  | 19 | 19. 定量线性动态范围：≥4个数量级。 |
|  | 20 | 20. 二级MSMS正离子模式灵敏度：1pg 利血平柱上进样 S/N≥20000：1。 |
|  | 21 | 21. 二级MS/MS负离子模式灵敏度：1pg氯霉素柱上进样 S/N≥20000：1。 |
| ▲ | 22 | 22. 采用高通量MRM HR扫描模式排除假阳性功能：在单次实验中可同时检测20个以上MRM HR离子对。 |
|  | 23 | 23. 配备最新版色谱质谱数据分析软件，具备同位素模式匹配、精确质量计算、精确二级碎片结构等推断。 |
|  | 24 | 24. 具有动态背景扣除功能，保证即使在体内复杂基质中能获得高质量的 MS/MS质谱图。 |
|  | 25 | 25. 超高效液相色谱最大耐压：≥15000 psi。 |
|  | 26 | 26. 进样范围：0.1-50 uL。 |
|  | 27 | 27. 样品瓶位数：≥96位 (1.5ml进样瓶)。 |
|  | - 28 | - 28. 自动进样器温控范围：4-40℃。 |
|  | 29 | 29.主要配置 29.1 四极杆飞行时间高分辨质谱仪 1台 29.2 ESI离子源不少于1套，独立APCI源不少于1套 29.3 配备校正液 不少于5瓶 29.4 机械泵 不少于1台 29.5 机械泵油 不少于2瓶 29.6超高压单泵 不少于2个 29.7 自动进样器 不少于1套 29.8 柱温箱不少于1套 29.9 控制单元不少于 l套 29.10 脱气机 不少于1套 29.11 溶剂切换阀不少于1套 29.12 安装包 不少于1套 29.13 流动相瓶不少于5个 29.14 氮气发生器 不少于1套 29.15 配备 UPS 电源 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

2、电感耦合等离子体质谱仪

| 参数性质 | 序号 | ## 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ## 1 | ## 名称：电感耦合等离子体质谱仪 |
|  | ## 2 | ## 应用范围：本仪器要求能适用于食品检测等应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环保、食品、地质、金属、生物样品、化工材料分析等。 |
|  | ## 3 | ## 仪器工作环境 |
|  | ### 4 | ### 3.1工作环境温度：15-30℃。 |
|  | ### 5 | ### 3.2工作环境湿度：< 80% (无冷凝)。 |
|  | ### 6 | ### 3.3电源：单相200-240V，50Hz。 |
|  | ### 7 | 硬件参数 |
|  | ### 8 | - 雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器； |
|  | ### 9 | - 雾室：双通道石英雾室，必须配置全包裹式半导体制冷装置； |
|  | ### 10 | - 整机气路控制：进样系统配备不少于4个高精度气体质量流量计，碰撞反应池配备不少于1个高精度气体质量流量计，需提供气路结构硬件图示证明； |
|  | ### 11 | - 炬管：一体式石英炬管，无O型圈设计，拆卸和安装方便，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成； |
| ### ▲ | ### 12 | - 接口：镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤2个，为防过多基体进入后续质谱系统，要求在保证灵敏度的前提下锥孔径尽可能小，采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径≤0.45mm；若截取锥采用嵌片等昂贵耗材，须另配高灵敏度嵌片和耐高盐嵌片各20套；采样锥与截取锥之间不得使用任何气体； |
| ### ▲ | ### 13 | - 高盐进样系统：仪器配置全自动在线气体稀释装置，可在矩管之前把含25% NaCl的样品的基体稀释到0.3% NaCl以内，保证接口区域与质谱区域不受高基体污染。具有预设稀释倍数和稀释气体流量手动调节两种工作模式。 [需分别提供两种工作模式的软件参数界面截图，并清晰可见预设倍数（4至100倍可选）和稀释气体流量参数（0-2ml/min可调，精度0.01ml/min）；] |
|  | ### 14 | - 离子源：数控式、固态射频发生器，射频频率≤27.12 MHz，功率范围600~1600W，射频线圈必须水冷设计； |
| ### ★ | ### 15 | - 二次放电消除技术：必须具备屏蔽矩物理接地技术或其他虚拟接地技术，如非采用屏蔽矩物理接地技术，需额外多配20套工作线圈，以预防意外放电造成的工作线圈击穿；使用屏蔽炬技术的须提供屏蔽炬实物图片证明； |
|  | ### 16 | - 离子透镜：必须具备2个提取透镜，能同时分别施加正负电压； |
|  | ### 17 | - 碰撞/反应池： |
|  | ### 18 | - 要求具备八极杆或六极杆设计，具有最佳离子聚焦及传输效率； |
|  | ### 19 | - 碰撞反应池具有温控功能，可通过软件设置池内温度，控温范围55~95℃，0.1℃步进可调； |
|  | ### 20 | - 碰撞/反应池至少拥有三种工作模式，标准模式（No Gas）、氦气碰撞模式（KED）、高能干扰消除模式，不同模式切换时间小于3秒； |
|  | ### 21 | - 碰撞/反应气体流速可达12 mL/min； |
|  | ### 22 | - 1.11质量分析器：采用Mo材质双曲面四极杆，提供最理想电场分布和最佳丰度灵敏度； |
|  | ### 23 | - 四极杆驱动频率不得低于2.8 MHz，驱动频率越大越好，验收时须提供对应软件截图证明； |
|  | ### 24 | - 四极杆质量数范围：不低于2~258 amu； |
|  | ### 25 | - 1.12 检测器： |
|  | ### 26 | - 采用脉冲模拟双模式电子倍增器，检测器每秒离子计数范围必须达到0.1cps~1×1010cps，验收需提供官方证明文件及其公开下载的官网网址证明； |
|  | ### 27 | - 采用偏转设计，即离子离开质量分析器经90度偏转后进入检测器； |
|  | ### 28 | - 能够满足从亚ppt级到百分级浓度的测定，在同一次运行中同时测定痕量与常量元素；对于Na标准溶液浓度0、500ppm、1000ppm建立的标准曲线，线性优于0.999； |
|  | ### 29 | - 1.13 自动进样器： |
| ### ▲ | ### 30 | 1.13.1不少于200个样品位的样品架； |
|  | ### 31 | 1.13.2 具有快速移动功能，样品针从左下样品位移动到右上样品位耗时不超过3秒，以应对样品高通量需求； |
|  | ### 32 | - 1.14形态分析四元梯度泵 |
|  | ### 33 | - 1.14.1串联式双柱塞往复泵，流量准确度<1%；非皮带传动； |
| ### ▲ | ### 34 | - 1.14.2 20-100 uL自动连续可变冲程，主动电磁阀控制； - （在软件中设定，需要提供软件截图并盖投标人或制造商公章作为证明材料） |
|  | ### 35 | - 1.14.3流量范围：0~10.0ml/min，最小递增率0.001ml/min； |
|  | ### 36 | - 1.14.4流量精度：RSD <0.07%同时满足SD< 0.005min； |
|  | ### 37 | - 1.14.5压力脉动：在整个压力范围内，1ml/min流量时<1%； |
|  | ### 38 | - 1.14.6梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%； |
|  | ### 39 | - 1.14.7混合精度：< 0.20%RSD |
|  | ### 40 | - 1.14.8梯度组成精度：在 0.2ml/min 及 1ml/min 情况下均 < 0.2 % RSD |
|  | ### 41 | - 1.14.9具备在线柱塞清洗； |
|  | ### 42 | - 1.15 形态分析自动进样器 |
|  | ### 43 | 1.15.1 可进行编程进样，具备柱前衍生化、柱前样品自动稀释和自动混合等复杂进样方式 |
| ### ▲ | ### 44 | 1.15.2 耐压范围：最高达600bar |
| ### ▲ | ### 45 | 1.15.3 样品容量： 2 ml样品瓶130位以上 |
|  | ### 46 | 1.15.4. 进样体积：0.1~100uL，多次进样模式可达1500uL |
|  | ### 47 | 1.15.5. 最小取样体积：0.1uL |
|  | ### 48 | 1.15.6. 进样精度：< 0.25% RSD |
|  | ### 49 | 1.15.7. 控制：计量泵取样，非定量环取样； |
| ### ▲ | ### 50 | 1.15.8. 用于形态分析的四元梯度泵和自动进样器必须和同一套软件控制，以方便使用和以后的售后服务支持。 |
|  | ### 51 | - 2应用要求： |
|  | ### 52 | - 2.1.超痕量汞的分析能力：由于Hg元素自身高电离能造成其离子化效率偏低从而成为较难分析元素，因此须提供201Hg超痕量分析数据，要求标准曲线最高点不超过0.2ppb，连续分析6个曲线浓度梯度前提下获得DL≤2.0ppt，本底等效浓度BEC≤10ppt。 - （提供相关证明材料） |
|  | ### 53 | - 2.2.超痕量硒的分析能力：由于ArAr+多原子离子对Se元素的严重干扰使之成为判断除干扰模式有效与否的关键指标，要求在无须使用如CH4或H2或O2气等反应模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，获得78Se的DL≤5.0ppt，BEC≤5.0ppt，同时在7mL/min氦气流速下，78Se的BEC达到2.0ppt，验收时必须提供官方应用文献及其公开下载的官网网址证明； |
| ### ▲ | ### 54 | - 2.3.食品中痕量元素分析能力：由于食品样品种类多、基体复杂，国家标准对重金属元素检出限要求高，要求在无须使用如CH4或H2或O2气等反应模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，检出限必须达到As≤10ppt，Cr≤4ppt，Cu≤0.1ppb，Al≤0.5ppb，标准模式下测定，检出限必须达到Pb≤2ppt，Ba≤2ppt，Sn≤3ppt，Cd≤1ppt，Sb≤1ppt（提供相关证明材料） |
|  | ### 55 | - 2.4.水质样品检出限要求：在水质样品多元素分析中，一次分析不少于26种元素，获得9Be与11B的DL≤6.0ppt，56Fe与78Se的DL≤20ppt，202Hg的DL≤2.0ppb。（提供相关证明材料） |
| ### ▲ | ### 56 | - 2.5.海水连续进样稳定性：配置3-3.5%氯化钠溶液作为模拟海水样品，在2个小时内对该样品进行不少于50次的连续进样，仪器在线加入含2ppm Rh和Re的内标溶液，50次进样的内标Rh和Re的响应值读数的RSD%均不得超过5%（提供相关证明材料） |
|  | ### 57 | - 3.工作站配置： |
|  | ### 58 | - 3.1.原厂配置系统； |
|  | ### 59 | - 3.2.配置要求：不低于 四核3.2 GHz；4G内存；500G HDD；16倍速DVD；22吋液晶显示器； |
|  | ### 61 | - 4.操作软件： |
|  | ### 62 | - 4.1.操作系统：可与设备配套使用的操作系统； |
|  | ### 63 | - 4.2.全自动工作条件调谐 (AutoTuning)； |
|  | ### 64 | - 4.3.具有使用智能手机 (Android或IOS操作系统) 远程控制ICP-MS功能； |
|  | ### 65 | - 4.4.虚拟内标法(VIS)通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应； |
|  | ### 66 | - 4.5.批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Microsoft Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统； |
|  | ### 67 | - 4.6.快速扫描功能：2s可以扫描整个质谱图 |
|  | ### 68 | - 4.7.数据回溯功能：无需建立标准曲线，未分析元素也可在分析之后得到半定量结果。 |
|  | ### 69 | - 5.性能指标：（5.1~5.5指标须在同一条件下测定） |
|  | ### 70 | - 5.1.灵敏度【cps/ppm】 低质量数：Li(7) ≥50 M 中质量数：Y(89) ≥240 M 高质量数：Tl(205) ≥200 M (U≥300M) |
|  | ### 71 | - 5.2.检测限【3*sigma，ppt】 Be(9) ≤ 0.5 ppt In(115) ≤ 0.1 ppt Bi(209) ≤ 0.1 ppt |
|  | ### 72 | - 5.3.背景：≤1.0 cps （在质量数9 amu处实测背景） |
|  | ### 73 | - 5.4.氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤1.6 % |
|  | ### 74 | - 5.5.双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 % |
|  | ### 75 | - 5.6.短期稳定性(RSD)： ≤2% (20 min) (须在1ppb 标准溶液中测定) |
|  | ### 76 | - 5.7.长期稳定性(RSD)：≤3% (2 hrs) (须在1ppb 标准溶液中测定) |
|  | ### 77 | - 5.8.HPLC-ICP-MS联机性能参数指标 |
|  | ### 78 | - 5.8.1.可提供商品化的联机硬件接口及控制软件，可与ICP-MS同品牌的液相色谱进行联机测试，并由一台电脑控制，使用同一套软件完成液相和ICP-MS仪器控制、联机数据采集和分析； |
|  | ### 79 | - 5.8.2.As形态的混合标准溶液可以用HPLC-ICP-MS在2分钟内全分离并得出积分峰面积和保留时间等信息，各个As形态峰的信噪比S/N＞3，并提供公开发表文献证明； |
| ### ▲ | ### 80 | - 5.8.3.标准化验收指标：厂商提供公开的联机验收指标，100ppt甲基Hg, 无机Hg2+, 乙基Hg（以Hg计）等3种Hg形态的混合标准溶液可以用HPLC-ICP-MS在10分钟内完全分离并得出积分峰面积和保留时间等信息，各个Hg形态峰的信噪比S/N＞3； |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

3、液相色谱质谱联用仪

| 参数性质 | 序号 | ## 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.主要用途：广泛用于食品添加剂、非法添加物、农药残留、兽药残留、生物毒素、维生素等营养成分的测定筛查及假阳性、假阴性样品的确证。 |
|  | 2 | 2.主要技术参数 |
|  | 3 | 2.1 配备二元高压梯度系统。 |
|  | 4 | 2.2 液相最大耐受压力:≥15000psi。 |
|  | 5 | 2.3 自动进样器控温范围:4-45℃。 |
|  | 6 | 2.4自动进样器样品位数:>96位 1.5mL样品瓶。 |
|  | 7 | 2.5 进样体积:0.1-50uL。 |
|  | 8 | 2.6 配有独立的电喷雾离子源(ESI)和独立的大气压化学电离源(APCI)。 |
|  | 9 | 2.7 ESI源和APCI源切换过程无需放空质谱真空系统,无需插拔气路和电路。 |
| ★ | 10 | 2.8 ESI流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流，即可达到或大于2.8mL/min (需提供投标人或制造商盖章的彩页相关证明)。 |
| ▲ | 11 | 2.9 APCI流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流，即可达到或大于 2.8mL/min。 |
| ▲ | 12 | 2.10 离子源温度：离子源内两路加热雾化气，辅助加热气温度720℃以上，该最大温度可以在软件界面下设置并运行（提供软件截图作为证明文件）。 |
|  | 13 | 2.11 离子源不同温度对灵敏度的影响：在其他条件不变的前提下，在 300-750℃范围内，测定喹乙醇（MRM264/143）随着离子源温度升高灵敏度升高的数据。至少提供三个温度点下的谱图数据，其中必须包含 650℃温度点。 |
|  | 14 | 2.12 离子源具有废气主动排放功能，排放口位于喷雾针正下方，以防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染。 |
|  | 15 | 2.13 可拓展离子淌度模块：它基于分子形态提高选择性，增加待测化合物的分离特异性和准确性，提高同分异构体区分能力。 |
|  | 16 | 2.14离子接口和传输技术：要求采用不锈钢锥孔设计，而无毛细管装置，避免因毛细管堵塞进行更换而增加日程使用成本。 |
|  | 17 | 2.15质量分析器：具备线性离子阱质量分析器和三重四极杆质量分析器多组合技术。 |
|  | 18 | 2.16质量范围m/z：5-1200amu，且最大质量范围不超过2000。 |
|  | 19 | 2.17 最大扫描速度：不低于19000ammu/sece。 |
| ▲ | 20 | 2.18分辨率：≥9000（测试m/z1000以内的物质）（需提供质谱轮廓图计算分辨率的谱图证明）。 |
| ★ | 21 | 2.19 碰撞室：采用180度U型弯曲碰撞室，非直线型，能最大化的去除中性粒子的干扰。 |
| ▲ | 22 | 2.20 正负离子极性切换速度：≤5 ms。 |
|  | 23 | 2.21 检测器:电子倍增器。 |
| ▲ | 24 | 2.22 气体要求：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需使用氨气或氩气，用除氮气发生器外也无需任何气体钢瓶。 |
|  | 25 | 2.23 ESI+:实际柱上进样1pg利血平，流速0.8mL/min，信噪比≥1,000,000:1(噪音长度不低于0.3min)。重现性实验:1pg利血平分别连续进样10次，峰面积CV小于3%。 |
|  | 26 | 2.24 ESI-:实际柱上进样1pg 霉素，流速0.8mL/min，信噪比≥1,000,000:1(噪音长度不低于0.3min)。重现性实验:1pg氯霉素分别连续进样10次，峰面积CV小于3%。 |
|  | 27 | 2.25 七碳全氟三醚类化合物 C7-3(全氟-2-[(甲氧基)甲氧基-乙基]-1-丙酸)MRM(m/z 411/85)定量灵敏度：ESI-模式下，流速0.4ml/min，定量限可低至20ppt，且要求定量曲线在50-10000ng范围内线性良好，r≥0.99；连续六次进样，CV≤5%。 |
|  | 28 | 2.26定性 MS/MS 全扫描灵敏度：50fg利血平，范围150-650Da，扫描时间100ms，以195 碎片计算，S/N≥100:1，CV<5%(n=6)。 |
|  | 29 | 2.27增强子离子扫描灵敏度：50fg柱上量克伦特罗在增强子离子扫描模式下，得到一定质量数范围(m/z:50-1000)的二级全扫描谱图，可以获得不少于4个大于10%相对丰度子离子,并能够准确的在谱库中检索，且匹配系数≥70%。 |
| ▲ | 30 | 2.28 采用200fg克伦特罗在离子模式子离子扫描灵敏度与串联四级杆模式子离子扫描灵敏度相比：子离子(277/203)响应值提高300倍以上。 |
|  | 31 | 2.29 高选择性三级正离子定量灵敏度：50g克伦特罗进样，经色谱柱分离，取母离子 277，子离子259，三级子离子203，要求 S/N≥500:1，连续进样6针要求进样RSD≤15%。 |
| ▲ | 32 | 2.30 高选择性三级负离子定量灵敏度：50fg霉素，经色谱柱分离，取母离子 321，子离子152，三级子离子121，要求S/N≥500：1，连续进样6针要求进样RSD≤1。 |
|  | 33 | 2.31 高选择性三级正离子定量灵敏度：50g克伦特罗进样，经色谱柱分离，取母离子 277，子离子259，三级子离子203，要求 S/N≥500:1，连续进样6针要求进样RSD≤15%。 |
| ▲ | 34 | 2.32 高选择性三级负离子定量灵敏度：50fg霉素，经色谱柱分离，取母离子 321，子离子152，三级子离子121，要求S/N≥500：1，连续进样6针要求进样RSD≤15%。 |
| ▲ | 35 | 2.33 柱上量50fg 利血平，检测609的子离子195 的所有三级离子碎片，并提取响应最高离子，满足信噪比≥500，RSD≤15%(n=6)，且同时可以得到在100到200范围内所有质荷比的信息。 |
|  | 36 | 2.34 高选择性三级离子定量线性要求：进样克伦特罗浓度为0.2ppb、0.5ppb、2ppb、5ppb、20ppb的标准曲线，质谱方法采用三级离子(母离子 277，子离子 203，三级子离子 132)，拟合标准曲线，要求标准曲线r≥0.99。 |
| ▲ | 37 | 2.35 扫描模式：具有增强全扫描；增强子离子扫描；母离子扫描；中性丢失扫描；增强多电荷扫描；多级串联质谱功能；选择离子扫描；选择反应监测扫描；多反应同时监测扫描等功能。 |
|  | 38 | 2.36在信息关联数据采集过程中具有动态背景扣除功能，保证低含量化合物也能采集到有效的二级谱图。 |
|  | 39 | 3.36配备高通量定量软件，可处理大批量样品，同时分析上百种甚至上千种化合物;要求能自动标识离子比率、异常值等;积分可靠，减少积分误差。 |
|  | 40 | 3.37 质谱方法中可根据每个MRM目标物的保留时间自动设置MRM窗口，无需手动设置MRM采集窗口的起止时间段。 |
|  | 41 | 3.38 谱图库:有国内外检测农药、兽药以及毒物的三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库≥1800种化合物。 |
|  | 42 | 3.主要配置 |
|  | 43 | 3.1 三重四极杆质谱主机不少于1台。 |
|  | 44 | 3.2独立的ESI离子源不少于1套。 |
|  | 45 | 3.3 独立的 APCI 离子源不少于1套。 |
|  | 46 | 3.4 定量和定性软件不少于1套。 |
|  | 47 | 3.5 配备ESI喷针不少于5根。 |
|  | 48 | 3.6 配备 PPG 调谐液不少于1套。 |
|  | 49 | 3.7 机械泵不少于1台。 |
|  | 50 | 3.8 机械泵油不少于2瓶。 |
|  | 51 | 3.9超高压单泵不少于2个。 |
|  | 52 | 3.10 自动进样器不少于1套。 |
|  | 53 | 3.11 柱温箱不少于1套。 |
|  | 54 | 3.12 控制单元不少于1套。 |
|  | 55 | 3.13 脱气机不少于1套。 |
|  | 56 | 3.14 溶剂切换阀不少于1套 |
|  | 57 | 3.15 安装包不少于1套。 |
|  | 58 | 3.16 流动相瓶不少于5个。 |
|  | 59 | 3.17 氮气发生器不少于1套。 |
|  | 60 | 3.18 配备 UPS 电源。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

4、全自动快速微生物质谱鉴定系统（允许进口）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1. 采用质谱仪测得待测微生物的蛋白质指纹谱，通过微生物软件对这些特征指纹谱进行处理并与微生物数据库进行分析比对，快速准确地完成微生物菌种的鉴定。通过测定β-内酰胺类抗生素经β-内酰胺酶水解的代谢产物，判断菌株的耐药性。 |
|  | 2 | 2 质谱硬件技术参数 |
|  | 3 | 2.1样品靶板：样品靶位≥96个，带条形码的不锈钢靶板或一次性靶板。 |
| ▲ | 4 | 2.2激光器：固体激光器，波长>350nm，用户可以通过软件调节激光频率，最大激光脉冲频率≥200 Hz（提供提供技术支持资料） |
|  | 5 | 2.3激光寿命：照射次数≥5亿次或7年质保（先到为准）（提供投标人或制造商相关承诺文件） |
| ▲ | 6 | 2.4离子源需要清洗时，软件自动提醒，用户通过软件按钮可一键点击启动离子源清洗程序。（提供软件截图）。 |
|  | 7 | 2.5离子源：配备离子源激光自动清洗装置，方便日常维护，确保仪器长期稳定运行（提供技术支持资料）。 |
| ▲ | 8 | 2.6离子源自动清洗，无需破坏（泄）真空，离子源激光自动清洗完毕时间≤20分钟。（提供软件截图）。 |
|  | - 9 | 2.7飞行时间质量分析器：TOF质量分析器、检测器和离子源均配有稳定电压控制，从而保证质谱操作中的数据采集速度。 |
|  | - 10 | 2.8具有高分辨样品靶板放大监视系统且整合于仪器控制软件。 |
|  | 11 | 2.9真空系统：分子涡旋泵转速≥260 L/sec，设备无需外置机械泵，采用无油免维护泵，噪音≤60分贝。 |
|  | 12 | 2.10靶板能够快速进出靶板舱，真空恢复正常状态时长≤2分钟。 |
| ★ | 13 | 2.11飞行管：飞行管长度<100cm，确保离子传输效率获得高灵敏度。（提供投标人或制造商盖章相关证明文件）。 |
|  | 14 | 2.12具有自我诊断系统。 |
|  | 15 | 2.13远程监控：能够提供安全的互联网连接，实现远程服务。 |
|  | 16 | 2.14质谱分辨率：多肽BOMBESIN(m/z1,619.8)≥2,000FWHM。 |
|  | 17 | 2.15质谱灵敏度：500fmol蛋白质BSA(m/z66,000)，激光轰击≥500次数，信噪比≥50:1。 |
|  | 18 | 2.16质量准确度：外标法≤200ppm(蛋白混合物)；内标法≤150ppm(蛋白混合物)。 |
|  | 19 | 3 数据库和软件技术参数 |
|  | 20 | 3.1 微生物鉴定专用软件与控制仪器软件和原始图谱数据处理软件配套整合在一起，能够自动化快速地鉴定微生物。 |
|  | 21 | 3.2能够提供微生物研究需要的多种科研功能，如采用不同的生物信息工具进行亚型分类、聚类分析生成聚类图、主成分分析深入解析种之间的相互关系和通过自建库扩展数据库的种类等高级分析及统计功能。 |
|  | 22 | 3.3 数据库中的数据以主图谱的形式存储。 |
| ▲ | 23 | 3.4微生物本地离线数据库菌种数量≥4200个，覆盖临床、环境、食品、畜牧、植物、海洋等领域的各类微生物，软件可以查询相关菌种信息，（提供详细菌种列表清单的证明资料）。 |
|  | 24 | 3.5软件包含菌株来源、编号和建库时间等详细信息，具有基于菌株为独立条目而建立的数据库。 |
| ▲ | 25 | 3.6 细菌耐药检测模块，通过测定β-内酰胺类抗生素经β-内酰胺酶水解的代谢产物，判断菌株的耐药性。可检测头孢他啶、厄他培南、头孢噻肟、氨苄西林、哌拉西林和美罗培南等抗生素。 |
|  | 26 | 3.7 能够免费在线使用国际权威研究机构提供的MICROBENET网络数据库，增强MALDI-TOF对罕见菌和新发病原体微生物的鉴定能力。 |
|  | 27 | 3.8 丝状真菌分析：能够自动调用优化的方法与参数来采集与分析丝状真菌的数据。本地离线数据库菌种数量≥200种。 （投标人须在投标文件中提供所投产品生产厂家详细本地离线菌种列表清单（≥200个）的证明资料）。 |
|  | - 28 | 3.9分枝杆菌分析：能够采集和分析分枝杆菌的数据，本地离线数据库菌种数≥180种。 （投标人须在投标文件中提供所投产品生产厂家详细本地离线菌种列表清单（≥180个）的证明资料）。 |
|  | - 29 | 3.10 微生物质谱鉴定结果以分值和一致性表示，除单一种水平鉴定结果显示以外，在报告中同时给出株水平至少10个参考结果及其一致性分析。 |
| ▲ | - 30 | 3.11亚型分析模块，由亚型数据库和特征峰检测算法组成，能够在菌株水平鉴别耐药菌株和区分质谱图非常相近的菌株。具体功能包括：(1)脆弱拟杆菌分型，检测对碳青酶烯类抗菌药物的耐药；(2)金黄色葡萄球菌分型，检测MRSA（耐甲氧西林金黄色葡萄球菌）；(3)通过分型区分高度亲缘的李斯特菌种，确认单核细胞增生李斯特菌。（提供软件截图）。 |
|  | - 31 | 3.12 微生物标准品校准：原厂质控标准品: 可提供复溶型微生物鉴定校正标准品，可指定靶板的任意位置为质控点位。（提供技术支持材料） |
|  | - 32 | 4 基本配置清单 |
|  | - 33 | 4.1 质谱主机，包括固态激光器、离子源、离子源激光自动清洗装置、TOF质量分析器、检测器和真空系统，不少于1套。 |
|  | - 34 | 4.2 软件包：包括将仪器控制、数据采集和数据处理集一体的软件和质谱数据分析处理软件，不少于1套。 |
|  | - 35 | 4.3 微生物鉴定专用软件和微生物鉴定数据库，不少于1套。 |
|  | - 36 | 4.4 微生物科研分析模块（具有聚类分析和自建库功能），不少于1套。 |
|  | - 37 | 4.5 高通量蛋白快速检测软件，不少于1套 |
|  | - 38 | 4.6 带条形码可重复使用的不锈钢靶板，不少于3块。 |
|  | - 39 | 4.7 样品靶板盘，不少于1套。 |
|  | - 40 | 4.8 带条形码的一次性靶板，不少于20块。 |
|  | - 41 | 4.9 亚型分析模块，不少于1套。 |
|  | - 42 | 4.10 微生物鉴定标准品(BTS)，不少于1盒。 |
|  | - 43 | 4.11 微生物鉴定专用基质，不少于1盒。 |
|  | - 44 | 4.12 工作站：3.5GHz CPU四核八线程或以上处理器，16GB或以上内存，2TB以上双硬盘，提供一个以上外网接口；R/W DVD-ROM刻录光驱≥24液晶屏；不少于1套。 |
|  | - 45 | 4.13 细菌药敏检测系统，不少于1套。 |
|  | - 46 | 4.14 样本前处理系统，不少于1套。 |
|  | 47 | 4.15 能够满足3KV不间断电源，不少于1台。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

5、元素形态分析仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1、主要用途：用于样品中As、Se、Hg 、Sb等元素的不同形态的分析。 |
|  |  | 2、工作条件: 环境温度：15℃～35℃; 相对湿度：10%～85%；适用电源：220V（AC），50Hz.工作电源：220v±10%50Hz。 |
|  |  | 3、技术指标 |
| ★ |  | 4.1.液相元素形态分析仪：可以和兼容所有品牌的原子荧光仪（AFS）和ICPMS，可以组成液相色谱-原子荧光联用仪（LC-AFS）和LC-ICPMS联用仪，以便完全满足水质烷基汞、四种砷形态、锑形态、硒形态等分析。液相元素形态分析仪包括但不限于高压液相色谱泵、柱箱、色谱柱、自动进样器、联用接口、以及必需的配件。（提供投标人或制造商盖章相关证明文件）。 |
|  |  | 4.2 液相色谱泵 |
|  |  | 4.2.1类型：二元梯度泵。 |
| ★ |  | 4.2.2全PEEK流路防止酸/碱/缓冲盐流动相的腐蚀。 |
|  |  | 4.2.3 流量范围0.1-5.0mL/min连续可调。 |
|  |  | 4.2.4.最大耐压：>35MPa。 |
|  |  | 4.2.5 流速精度：<0.2%。 |
|  |  | 4.2.5 控制方式：自带控制面板，可兼容所有型号的ICPMS和原子荧光。 |
|  |  | 4.3 柱箱：可容纳至少2根250mm的色谱柱。 |
|  |  | 4.4 自动进样器 |
|  |  | 4.4.1类型：X Y Z三维电机驱动的自动进样器。 |
|  |  | 4.4.2定量方式：可选择满环进样（由定量环定量和部分环进样（由内置的高精度注射泵定量）。 |
| ★ |  | 4.4.3样品位数：120位（2mL样品瓶）。 |
|  |  | - 4.4.4进样量：0.1～300μL（标配），1～2000μL（选配），由软件控制连续可调。 |
|  |  | 4.4.5 进样次数：1～99次。 |
|  |  | 4.4.6清洗：可设定进样前/后洗针，清洗次数1～99次。具有预洗针功能，将无效等待时间缩到最短。 |
|  |  | - 4.4.7重复性：<0.5%。 |
|  |  | 4.4.8 交叉污染：<0.02%。 |
| ★ |  | 4.5提供“只需水”砷形态分析包：包括但不限于砷形态分析的专用色谱柱和试剂盒，只需加水即可完成四种砷形态分析。 |
|  |  | 4.6提供烷基汞汞分析所需的C18色谱柱一根。 |
|  |  | 4.7 柱后氢化物发生装置：可以有效的把柱后流出液中的目标元素转化为氢化物。包括紫外消解装置、氢化物试剂混合装置、气液分离器、连接管路等。 |
|  |  | 4.8 联机接口包：可实现本附件和原子荧光仪或ICPMS联机，包括但不限于流路的连接、信号触发、信号采集等。（提供联机案例）。 |
| ★ |  | 4.9色谱工作站：必须兼容各主流产品的AFS（参考：北京吉天、北京海光、北京瑞利、普析通用等），可以实时采集数据并显示色谱图，采集完成后自动计算各组分的浓度（例如三价砷和五价砷）和总浓度（例如无机砷）。可运行于Win XP/7/8/10。可以配合自动进样器实现自动连续的批量样品检测。 |
|  |  | 4.10 原子荧光仪 |
|  |  | 4.10.1主机：双通道双注射泵及蠕动泵进样系统原子荧光光度计。 |
|  |  | 4.10.2适用范围：可以检测样品中的As、Hg、Se、Sb、Pb、Bi、Sn、Te、Cd、Ge、Zn、Au等元素。 |
|  |  | 4.10.3检出限：As、Hg、Se、Sb、Pb、Bi、Sn、Te≤0.01ppb, Hg(冷原子)、Cd≤0.001ppb，Ge≤0.05ppb、Zn≤1ppb、Au≤3ppb。 |
|  |  | 4.10.4双通道设计，可二元素同时测定，或任选元素检测，并具有通道增强功能，元素自动切换。 |
| ★ |  | 4.10.5进样系统：仪器内置有全自动双进样系统包含注射泵进样系统、蠕动泵进样系统。两种进样系统的部件及装置均包含在仪器内部，不占用外部空间，同时满足两种进行系统的特点，注射泵：最小进液体积0.01mL，实现对氢化物反应酸碱度要求严格元素的测量（Pb、Cd、Sn等）；蠕动泵快速进样：单个样品测量时间小于30s，缩短检测时间，提高工作效率。软件选择进样系统，自动切换。 |
| ★ |  | 4.10.6光路设计：采用元素灯放置平面往上45°-85°角度之间倾斜面设计，减少灯源相互之间干扰，实现超低杂散光。 |
|  |  | 4.10.7免调光源光路的设计可以免调，光源具备自动对焦功能，可实现不需手动调节光斑，普通元素灯能即插即用。汞灯能自动激发，可不使用辅助工具激发起辉。 |
| ▲ |  | 4.10.7具有光源扣除漂移装置，光源实时连续监测，自动扣除汞灯漂移，确保仪器稳定；连续测量4小时汞标准溶液，最大漂移量不超5％；每间隔20个样品回测载流空白，与初始载流空白荧光值最大偏差不超10％，同时可证明仪器流路汞残留小，保证测量数据准确性。（提供投标人或制造商盖章相关证明文件）。 |
|  |  | 4.10.8单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释高浓度样品（高样品浓度过高后自动清洗，浓度自动稀释）。 |
| ▲ |  | 4.10.9具有双重气液分离装置，一级气液分离器具有快速除泡沫功能，避免反应溶液进入原子化器；二级气液分离器无需加水或手动排水；关机清洗可实现全管路清洗（双泵结构清洗功能），包括一级气液分离器、二级气液分离器及氢化物传输管路，避免反应系统残留和管路结晶。（提供投标人或制造商盖章相关证明文件）。 |
| ▲ |  | 4.10.10用于原子荧光液面探测技术进样器装置：具备进样针液面探测技术，自动探测样品的液面高度，随量跟踪，控制进样针下探高度。进样针采用耐腐蚀、疏水不沾液的特殊金属材质。（提供相关检测或认证部门出具的证明文件复印件）。 |
|  |  | 4.10.11气路系统：采用质量流量计控制载气和屏蔽气，气体流量可靠稳定，气流量精度1ml，并能实时显示气体流量和流量异常提示及无载气安全保护；具有自动待机功能，测试结束后自动关断气体，进入省气模式。 |
| ▲ |  | 4.10.12总量检出限（DL）：As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg≤0.01µg/L；Hg（冷原子测汞）、Cd≤0.001µg/L。Ge≤0.05µg/L；Zn≤1.0µg/L；Au≤3.0µg/L（提供计量器具型式评价报告书，以报告书中仪器实测结果为准）。 |
| ▲ |  | 4.10.13双道同测 RSD≤0.5%（提供计量器具型式评价报告书，以报告书中仪器实测结果为准）。 |
|  |  | 4.10.14 高效极坐标大转盘自动进样系统，样品位≥160个，样品管规格：同时满足15毫升和10毫升；能实现自动补进载流至载流槽，能实时更新测试载流，进样针可实现不直接进入总载流瓶。 |
|  |  | 4.10.15标准Wifi接口/LAN通讯口, 适用Windows系统中文操作软件。具备在不打开机箱，不借助其他工具的情况下，在线更新升级仪器内部嵌入式软件功能。具备开机自检、自动系统诊断、故障点自动检测等功能。 |
|  |  | 4.10.16软件系统 |
|  |  | 4.10.16.1具有日志追溯系统，确保数据准确性； |
|  |  | 4.10.16.2具有测量谱图实时储存功能，便于排除异常数据； |
|  |  | 4.10.16.3具有载气、屏蔽气实时显示功能； |
|  |  | 4.10.16.4具有分道打印，样品信息参数可选功能； |
|  |  | 4.10.16.5具有自动待机功能，样品检测完成自动关闭元素灯、氩气、点火炉丝等； |
|  |  | 4.10.16.6具有载流空白清洗间隔设置功能； |
|  |  | 4.10.16.7具有进样针下探深度设定功能； |
|  |  | 4.10.16.8具有开机自检、系统自检功能； |
|  |  | 4.10.16.9具有管理样功能； |
|  |  | 4.10.16.10具有样品空白自选扣除功能； |
|  |  | 4.10.16.11具有进样系统选择功能； |
|  |  | 4.10.16.12具有一键添加测试序列功能； |
|  |  | 4.10.16.13具有样品测量追踪功能； |
| ▲ |  | 4.10.17具有可升级利用标准加入法测量的测量装置：针对基体复杂干扰严重的样品，具有在线自动定量添加还原剂，掩蔽剂功能，在线自动完成待测样品，标准溶液加入，自动混合，自动测量。（提供相关检测或认证部门出具的证明文件复印件）。 |
| ★ |  | 4.10.18仪器具有可选择的检测模式功能：低灵敏度和高灵敏度，两种模式功能可适用于不同浓度样品的同时检测，要求调整灵敏度的过程中各样品之间互不影响。 |
| ★ |  | 4.10.19 总体性能：10分钟内完成四种砷形态分析，三价砷检出限低于0.5ppb，五价砷检出限低于1ppb。10分钟内完成甲基汞、乙基汞分析，甲基汞的检出限低于0.2ppb，乙基汞的检出限低于1ppb。 |
|  |  | 5、主要配置 |
|  |  | 序号; 品 名; 数量单位. 1; 高压液相色谱二元梯度泵; 1套. 2; 柱箱; 1套. 3; 120位或者以上的自动进样器; 1套. 4; 只需加水的无机砷分析包; 1根. 5; 工作站软件; 1套. 6; 液相色谱柱(Hg形态); 1根. 7; 两灯位、双通道原子荧光仪，配备双注射泵及蠕动泵进样系统，配备160位以上自动进样器配备砷/汞灯及相关平配件; 1套. 8; 联机接口; 1套. 9; 定量环200µL; 1根. 10; 高压输液泵备件; 1套. 11; 仪器说明书、光盘等; 1套. |
|  |  | - 6、备品备件 1; 常用管路、接头以及工具：PEEK二通（2个）、色谱手紧接头（10个）、PEEK管路（2米）、扳手（1个）; 1套. |
|  |  | 7、技术资料：仪器说明书、光盘等。 |
|  |  | 8、售后服务与国内培训 |
|  |  | 8.1用户支持：投标人或制造商向采购人提供3年的保修服务。 |
|  |  | 8.2仪器安装验收：由制造商或投标人安排技术人员到现场安装仪器。 |
|  |  | 8.3培训：仪器安装现场对使用操作技术人员进行培训。提供2人次的制造商或投标人应用中心集中培训。 |
|  |  | 9、验收：液相色谱-原子荧光形态分析仪一套。 |
|  |  | 9.1仪器和附件装箱清单。 |
|  |  | 9.2 仪器质量合格检定证明文件。 |
|  |  | 9.3 仪器保修服务卡，仪器使用说明和维护手册。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

6、微波消解仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 工作条件：电源：220VAC±10%,环境温度：10-40℃ |
|  | 2 | 仪器总体要求：能够快速各类复杂样品。同时非接触地控制每个消解罐温度，操作简单，无需连接传感器，采用自动泄压方式。 |
|  | 3 | 腔体全不锈钢结构，多层防腐特氟隆涂层，有防爆性能及安全报警装置，可耐高温强腐蚀工作环境。 |
| ▲ | 4 | 内腔体的容积不高于55L（需提供内腔体尺寸），可放置40个或更多消解罐，适配多种消解罐转盘。微波单元采用专业双磁控管设计，微波功率输出足以满足高通量的样品消解所需的能量，操作终端上可将最大功率数值调至≥1750W （提供终端界面最大微波功率数值的截图，验收实验须设置≥1750W加热）。 |
| ▲ | 5 | 要求微波从腔体内的两个微波输出口输出，能量交叉辐射，须避免两个微波输出口处于同一位面形成单面微波扩散不均匀，确保最大均匀性。 |
|  | 6 | 主机内置LED灯光识别系统，可通过灯光信号变化反馈反应状况和不同的消解阶段 。 |
|  | 7 | 内置影音系统，双声道扬声器，用户可以播放中文语言的帮助文件和视频培训教程。 |
|  | 8 | 防爆五层复合玻璃钢结构安全门，在危险出现的时能自动平行弹出，提前释放横向冲击波。 |
| ▲ | 9 | 安全门具有大面积防弹玻璃可视窗（尺寸大于20cm*20cm），无需借助摄像头可便于直接观察腔内消解罐异常情况，保证运行安全。 （提供视频文件） |
| ▲ | 10 | 门体开关配备安全联动装置，如机器处于运转过程中打开门体，安全联动装置启动，即时停止微波发射功能，确保机器及人员安全。同时支持断电状况下开启门体。（提供视频文件） |
|  | 11 | 具有故障自检系统，仪器工作中具有自动报警和停机系统 |
|  | 12 | 多重电磁辐射屏蔽，单向晶体和热导体吸收技术，零负载运行状态下防止微波的泄露 |
| ▲ | 13 | 火焰监测识别预警系统：内置火焰探测报警传感器，实时监控仪器腔体内情况，若有探测到明火火焰存在，仪器自动给出安全警告并立即停止微波发射及排风，防止危险进一步发生。（提供视频文件） |
| ▲ | 14 | 安全门锁联动装置，仪器在任何时候均可打开腔体安全门，安全门上有联动装置，当程序运行中打开时，即时切断微波单位，避免微波泄露危害人员安全 |
| ★ | 15 | 主机和控制终端为专业一体化，内置电容式触摸屏+防腐涂层，无须通过外置数据线连接主机与终端。 |
| ▲ | 16 | 终端可以柱状图形式显示所有罐温度状况。（提供视频文件，视频钟仪器运行中控制终端出现所有消解罐的温度柱状图） |
|  | 17 | 采用智能化操作系统，中英文操作语言，同时终端可播放培训影音视频 |
|  | 18 | 传感器要求配置≥2套非接触式的红外温度传感器，安装于腔体内部，不需要每次操作时连接；传感器须提供至少3年质量保证，期间如有损坏，须由投标人提供免费更换。 |
|  | 19 | 测温点必须为内管底，不受液位影响且为内管管壁的实际温度，以保证测温准确性。 |
|  | 20 | 测温系统可监测腔体内每一个罐子的温度，并在显示屏上实时显示每个一罐子的温度柱状图，避免用户在同一批次消解不同类型的样品时，因每一个罐内的样品不同、反应不同、温度压力不同而引起的罐子超温超压运行甚至爆罐。 |
|  | 21 | 测温精度：±1℃，测温范围：常温-300℃全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性。 |
|  | 22 | 消解罐转盘组件（包括转盘及消解罐等所以零件）所有部件均采用非金属材质制成。 |
|  | 23 | 消解罐工作过程泄压无任何消耗件。内罐材质：不含任何PTFE添加的高纯TFM材料，可直接用于赶酸器上进行酸蒸发，最高耐温≥280℃，最高耐压≥1400psig。 |
| ▲ | 24 | 消解罐内罐外壁平整无凹槽，承压能力优异。（提供实物图片） |
| ▲ | 25 | 样品反应罐外罐材料：防爆、耐高温高压的阻燃宇航复合纤维材料；最高耐温>480℃，最高耐压>480大气压；外罐须由制造商提供至少5年质量保证，期间如有损坏须由制造商免费更换。 |
| ▲ | 26 | 转盘及外罐非一体化设计，可拆卸式安装，方便操作。转盘须由制造商提供至少5年质量保证，期间如有损坏须由制造商免费更换。（在投标文件电子版中须提供视频文件佐证：消解罐转盘组件中转盘及外罐可拆卸式组装过程，无提供视频作为负偏离）。 |
|  | 27 | 冷却过程禁止搬运，风冷时间≤20min。 |
| ▲ | 28 | 消解罐里可放置PFA材质内衬管，样品和酸试剂装载在PFA内衬内进行密闭高温消解，可用于低本底值样品消解，避免容器干扰。 （提供实物图，供货后进行功能验收） |
| ▲ | 29 | 7罐体智能识别传感器：通过腔体内置定位传感器可识别罐体类型、数量。（须提供软件截图） |
|  | 30 | 系统可根据样品数量信息，自动调用消解程序，无需人工选择，避免误操作 |
|  | 31 | 要求做样时，最少4个罐/批，最多40个罐/批，须确保测温准确性 |
|  | 32 | 含全套安全装置的微波消解仪主机：不少于1套 |
|  | 33 | 底部红外探头温度控制与检测系统：不少于2套 |
|  | 34 | 全罐异常压力监测系统：不少于1套 |
|  | 35 | 彩色触摸集成一体式控制终端：不少于1套 |
|  | 36 | 火焰监测识别预警传感器：不少于1套 |
|  | 37 | 罐体智能识别传感器 ：不少于2套 |
|  | 38 | 门体开关安全联动装置（断电可开关门）：不少于1件 |
|  | 39 | 样品反应罐转盘：不少于1个 |
|  | 40 | 高压消解反应罐（含内罐、弹片、盖子）：不少于40套 |
|  | 41 | 聚四氟乙烯消解罐专用支架：不少于2个 |
|  | 42 | 专用开盖工具：不少于1个 |
|  | 43 | 材质PFA的内衬管：不少于100个 |
|  | 44 | 转盘定位器：不少于1个 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

7、氮吹仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | - 1 | - 1工作条件 |
|  | - 2 | - 1.1环境温度：15℃～35℃。 |
|  | - 3 | - 1.2相对湿度：45～80%。 |
|  | - 4 | - 1.3工作电压：220V/110V，50Hz。 |
|  | - 5 | - 1.4工作功率：2000W。 |
|  | - 6 | - 2技术性能指标 |
| - ▲ | - 7 | - 2.1全自动高通量平行浓缩仪：利用水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩，最多可同时处理80位80ml样品，具有360°视窗可随时观察浓缩进程。 |
|  | - 8 | - 2.2氮吹模块 |
| - ▲ | - 9 | - 2.2.1 具备追随液面自动匀速下降功能，提高浓缩效率，节省氮气。 |
| - ★ | - 10 | - 2.2.2具有专用氮吹针抬升功能，能实现在无电状态下，手动抬起氮吹针取出样品管架。 |
|  | - 11 | - 2.2.3氮吹针双模式控制，可自动和手动控制上升或者下降。 |
| - ▲ | - 12 | - 2.2.4氮吹针条可以实现免工具快拆和自锁设计，共10通道氮吹，每个通道的氮吹管可整体拆卸。 |
|  | - 13 | - 2.2.5氮吹管上的单个氮吹针可拆卸安装，不使用时可用堵头堵上。 |
| - ▲ | - 14 | - 2.2.6仪器内部采用不含氟的材料，适用于氟化物的样品浓缩实验。满足标准方法SN/T 3694.1-2014、GB/T 5009.253-2016中氟化物的样品浓缩实验需求。 |
|  | - 15 | - 2.3浓缩腔 |
| - ▲ | - 16 | - 2.3.1浓缩仪具有全透明玻璃水浴盆。顶部及底部具有照明功能，能实现浓缩过程可视化。 |
| - ▲ | - 17 | - 2.3.2升降上盖使用翻盖方式，能快速开关。 |
|  | - 18 | - 2.3.3浓缩状态时，上盖会自动锁定，打开上盖时，浓缩仪会自动断气。 |
|  | - 19 | - 2.3.4固定式水浴槽。 |
| - ▲ | - 20 | - 2.3.5四面全透明玻璃和有机玻璃双层水浴盆，能实现减少热量损耗，提高热量使用率。 |
|  | - 21 | - 2.3.6适用10ml/20ml玻璃试管、15ml离心管， 50ml离心管、80ml玻璃试管等。 |
| - ▲ | - 22 | - 2.3.8具有强力排风装置，700L/min超大排风扇。 |
|  | - 23 | - 2.3.9控温方式：PID；控温精度：±1℃；控温范围：室温~100℃，显示值基本误差：小于0.5%。水浴温度可实现多段梯度控制，并可时时调整。 |
|  | - 24 | - 2.3.10具有水位超限报警，压力超限报警功能。过热保护功能可有效防止水箱干烧。具备全天候断电延时排风。浓缩腔内采用防腐蚀性材质。 |
|  | - 25 | - 2.3.11具备人机交互界面，不小于10寸的触摸彩屏。 |
|  | - 26 | - 3配置 |
|  | - 27 | - 3.1浓缩主机单元，80位氮气出口不少于1套。 |
|  | - 28 | - 3.2氮吹管套件（每套不少于8个氮吹针、不少于1个密封O型圈）不少于10套。 |
|  | - 29 | - 3.3氮吹管密封圈 不少于10个。 |
|  | - 30 | - 3.4长排气管不少于3米。 |
|  | - 31 | - 3.5排水管套件不少于1套 。 |
|  | - 32 | - 3.6堵头 不少于80个。 |
|  | - 33 | - 3.7喉箍不少于1套。 |
|  | - 34 | - 3.8专用工具 不少于1套。 |
|  | - 35 | - 3.9氮气接头组件不少于1套。 |
|  | - 36 | - 3.10PU管不少于5米。 |
|  | - 37 | - 3.11配套80位80ml/20ml浓缩管支架（含相应样品管）不少于1套。 |
|  | - 38 | 3.12说明书不少于1本。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

8、旋转蒸发仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 1.转速范围：10-280rpm。 |
|  | 2 | - 2.电动升降，可自行设置高度调节范围，最大调节高度155mm。 |
| - ▲ | 3 | - 3.不小于5英寸的彩色触摸控制屏，可直接控制真空系统及冷却循环系统；具备同时显示设定/实际转速、设定/实际温度，设定/实际真空度，蒸汽温度（可选），操作时间等功能，真空系统可达2mbar并显示。（提供截图证明）。 |
|  | 4 | - 4.转速及加热锅温度由独立旋钮控制，旋钮可锁定，具备防止意外操作功能。设备运行状态由旋钮外围LED环形指示灯显示提示。 |
| - ▲ | 5 | - 5.控制面板应采用一体式加强玻璃材料，防护等级≥IP42。 |
| - ▲ | 6 | - 6.带PTFE垫圈创新型螺纹通气阀，应为无需油脂，避免玻璃阀黏连，能做到放气快速便捷，可选的通气、补液一体阀。 |
|  | 7 | - 7.蒸发管采取轴套方式，能实现随时安装及拆卸蒸发管功能。具备退瓶夹具功能，可做到安装及移除蒸发瓶的便利性，防止玻璃碎裂。 |
|  | 8 | - 8.密封圈应采用抗腐蚀性PTFE和FKM材质制成。 |
|  | - 9 | - 9.可与多种型号的冷凝器配套使用，最大冷凝面积可达2,200cm2 |
|  | - 10 | - 10.可配套使用蒸汽温度探针，可实时监测蒸汽温度。 |
|  | 11 | - 11.具有定时功能，到达设定时间后设备自动停止，蒸馏瓶自动抬升。 |
|  | 12 | - 12.加热锅加热功率1300W，温度范围：20-210℃，数字显示，控温精度± 1℃。 |
| - ▲ | 13 | - 13.加热锅直径255mm，容积6L，可直接适用50-5000ml蒸发瓶。 |
| - ▲ | 14 | - 14.加热锅采用AISI316L不锈钢材质，双层绝热设计预防热损耗和烫伤，配有安全把手，排液口及防护等级≥IP67的电缆接口，可有效预防短路和漏电等意外情况的发生，避免酸碱腐蚀；应内置过温保护功能，温度高于设定温度5℃或温度高于250℃，加热锅自动停止加热，应具有余热指示功能，设备停用状态下温度超过50℃时应有余热指示灯闪烁提醒；可水平移动距离：0-200mm。 |
|  | 15 | - 15.主机外壳应采用铸铝材质并带有防冷凝涂层，应具备良好密封性能。 |
|  | 16 | - 16.应具有可扩展的溶剂数据库，可随时调用进行常用溶剂的自动蒸馏，也可自行保存常用溶剂数据至收藏夹，并可在主屏幕直接访问。 |
| - ★ | 17 | - 17.内置真空控制器，可自行编辑设定蒸馏梯度进行程序蒸馏，并且可以单独命名保存以免混淆。 |
| - ★ | 18 | - 18.具有动态精馏模式，能实现一种及多种溶剂的自动沸点识别及自动蒸馏操作；配沸点识别传感器。 |
|  | 19 | - 19.具有USB及Micro SD连接口。 |
| - ★ | 20 | - 20.样品处理量应不受蒸发瓶容积限制，可实现24小时*7天全自动无人监管的连续蒸馏操作。 |
|  | 21 | - 21.标配1L蒸发瓶、收集瓶，可选多种不同规格的蒸发瓶、圆柱瓶及多歧管等玻璃组件。 |
| - ▲ | 22 | - 22.具有联系运行证书（需提供投标人或制造商盖章的彩页相关证明）。 |
|  | 23 | - 23.配置清单 |
|  | 24 | - 23.1 电动升降旋转蒸发仪主机，不少于1台。 |
|  | 25 | - 23.2 垂直玻璃冷凝管组件，不少于1套 |
|  | 26 | - 23.3 1L蒸发瓶，不少于1个 |
|  | 27 | - 23.4 1L收集瓶，不少于1个 |
|  | 28 | 23.5 隔膜真空泵，不少于1台 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

9、酸蒸清洗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.仪器结构及原理 |
| ▲ | 2 | 清洗腔采用TFM特氟龙原料一体化成型；底部采用圆锥底，能自动排干废酸；(提供图片证明) |
|  | 3 | 采用中空结构的支撑蒸汽喷管，PTFE材料 |
|  | 4 | 加热石墨炉与外界有隔热，外部温度不超过60℃（炉温180℃时） |
|  | 5 | 5寸触屏PID控制器，可阶梯控温，可控制升温速度，酸蒸汽发生器，能在酸液处于亚沸状态下快速汽化酸液并导入清洗腔内，100ml酸液汽化时间少于10min |
|  | 6 | 全自动化 微电脑控制加酸， 排酸，加水，排水，热风干，程序可以模块化自定义，适应各种使用环境 |
| ★ | 7 | 酸蒸清洗一次用酸量50~100ml， 水蒸洗用水量200-300ml， 一次清洗产生废液≤1000ml |
| ▲ | 8 | 风干温度可调最高210℃，风干效率高；（提供计量报告） |
|  | 9 | 自定义温度曲线，可保存自定义方法 |
|  | 10 | 超温保护、定时自动停止加热功能 |
|  | 11 | 清洗篮架：标准篮架 |
|  | 12 | 泄压阀：过压保护，自动泄压保护 |
|  | 13 | 温控范围：RT~240 ℃ |
|  | 14 | 石墨加热器功率：≤2.2kw |
|  | 15 | 支持WIFI无线控制（选配），控制元器件远离酸环境 |
|  | 16 | 适用于所有的痕量和超痕量分析用的反应器清洗 |
| ▲ | 17 | 清洗容器的表面接触酸蒸汽浓度：100%，所有内部接触部件均采用高纯特氟龙材料，清洁度能达到PPt |
|  | 18 | 酸蒸馏超净清洗环境：密闭 |
|  | 19 | 处理量：≥60个 |
|  | 20 | 冷却方式：自然空气冷却，不使用冷却水 |
|  | 21 | 适用试剂：氢氟酸，盐酸，硝酸，王水 |
|  | 22 | 常规清洗周期：＜2小时 |
|  | 23 | 基本配置 - 酸蒸清洗系统:不少于1台. - 2、篮架:不少于1个 3、托盘:不少于1个. 4、酸液瓶:不少于1个 5、纯水瓶:不少于1个 6、废液瓶:不少于1个 7、保险管:不少于1份 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

10、冷冻离心机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 工作条件 |
|  |  | 1.1工作温度：＋10℃～＋32℃ ，230V，50/60Hz 。 |
|  |  | 2 主要技术指标 |
|  |  | 2.1 转速≥15,300 rpm，精度达±1 rpm，最大离心力(x g)：≥21000; （需提供相关证明材料）。 |
|  |  | 2.2最大容量(ml)：角转子6 x 100ml /水平转子4×200ml/鼓式转子转头192x0.2ml/载玻片转子4x5ml玻片。 |
|  |  | 2.3 时间控制范围：0-9小时 59分钟 / 连续运转 / 短时加速。 |
|  |  | 2.4 噪音(dBA)：< 66dBA （最大转速时）。 |
|  |  | 2.5 20种加速及减速曲线及10个程序记忆功能；不平衡保护功能。 |
|  |  | 2.6 温度控制范围：-20~40℃。 |
|  |  | 2.7 磁性转头识别，防止转头过速。 |
|  |  | 2.8免维护无碳刷变频电机。 |
|  |  | 2.9微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度。 |
|  |  | 2.10静止状态下也可控制转子温度。 |
|  |  | 2.11采用环保无氟制冷剂（R 134a)。 |
|  |  | 2.12可选48x1.5/2.2ml角转头，转速≥13500rpm，最大离心力≥20000xg，精度达±1 rpm。 |
|  |  | 2.13可选8x50ml角转头，转速≥10000rpm，最大离心力≥10700xg，精度达±1 rpm。 |
|  |  | 2.14可选6x100角转头，转速≥8000rpm，最大离心力≥7000xg，精度达±1 rpm。 |
|  |  | 2.15可选鼓式转子转头，转速≥14500rpm，最大离心力≥16000xg，精度达±1 rpm。 |
|  |  | 2.16可选载玻片转子，单个样品或沉淀物体积最大可容纳≥5ml。 |
|  |  | 2.17尺寸：≤375 x 410 x 675（高*宽*长mm）。 |
|  |  | 2.18最大动能：9970Nm（需提供相关证明材料） |
|  |  | 2.19转子最低温度*-2/+4[℃] |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

11、赶酸器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 消解池孔径：Ø28*深170mm |
|  | 2 | 位数：不小于40位 |
|  | 3 | 加热材料采用高纯石墨喷涂特氟龙防腐层 |
|  | 4 | 面板采用全特氟龙材料 |
|  | 5 | 机箱采用喷涂特氟龙防腐层 |
|  | 6 | 电源：AC220V±10% 50HZ，10A |
|  | 7 | 控温精度：±1.0℃（孔间温度） |
|  | 8 | 温控范围：0~240℃ |
|  | 9 | 功率：不大于2.2Kw |
|  | 10 | 控制器触屏：不小于5寸电容屏 |
|  | 11 | 阶梯控温，可控制升温速率 |
|  | 12 | 自定义温度曲线，可保存自定义方法，避免重复输入工作 |
|  | 13 | 超温保护、定时自动停止加热功能 |
|  | 14 | 主机（40位）1台 |
|  | 15 | 电源线1条 |
|  | 16 | 说明书1份 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

12、Ph计

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 全自动温度补偿。 |
|  | 2 | 最多3点校准存储。 |
|  | 3 | 全自动显示电极斜率及使用状态。 |
|  | 4 | 自动识别3组16种缓冲液。 |
|  | 5 | 一键校准。 |
|  | 6 | 稳定符号,表示读数已达稳定 |
|  | 7 | 同步显示pH、温度和缓冲液。 |
|  | 8 | 直接以mV或pH方式读取测量值。 |
|  | - 9 | 配送3合1电极。 |
|  | - 10 | pH测量范围：0-14。 |
|  | 11 | pH可读性：0.01。 |
|  | 12 | pH精度：±0.01。 |
|  | 13 | mV测量范围(mV)：-1500~1500。 |
|  | 14 | mV可读性(mV)：0.1。 |
|  | 15 | mV精度(mV)：±0.4。 |
|  | 16 | 温度范围(℃)：-5~105。 |
|  | 17 | 可读性(℃)：0.1。 |
|  | 18 | 精度(℃)：±0.2。 |
|  | 19 | 校准点：最多3种缓冲液。 |
|  | 20 | 自动识别缓冲液：16种缓冲液。 |
|  | 21 | 温度补偿(ATC)：自动。 |
|  | 22 | 校准数据：上一次校准数据。 |
|  | 23 | 电极接口：BNC。 |
|  | 24 | 显示屏：LCD。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

13、瓶口分液器（允许进口）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| - ▲ | 1 | - 1.4位数字显示，可简单的通过调节数字显示直观准确的移取各种液体。 |
|  | 2 | - 2.不同型号可适用于绝大多数实验室常用试剂和腐蚀性液体，黄色有机型适用于强酸及大部分的有机溶剂。 |
|  | 3 | - 3.可整支121°C 高压湿热灭菌，适用于移取各类需要无菌要求的液体。 |
| - ▲ | 4 | - 4.10倍量程段。 |
|  | 5 | - 5.可达到≤0.5%的高精度。 |
| - ▲ | 6 | - 6.采用浮动活塞原理。 |
| - ▲ | 7 | - 7.无需使用工具即可对瓶口分液器进行校准，且校准过程可通过数字显示调节，无需盲调。校准完成后外部可见。 |
|  | - 8 | - 8.具有安全回流阀，残留液体可直接排回试剂瓶中。 |
| - ▲ | - 9 | - 9.排液管具有阀门设计，拆出排液管时阀门自动关闭，不会造成漏液现象。 |
|  | 10 | - 10.垂直设计的排液管盖和旋盖设计，移液时不会干扰移液过程，且在移液完成时保证残留液不会滴出。 |
| - ▲ | 11 | - 11.瓶口分液器机身及活塞采用具有化学耐性的材料制成，确保了使用的安全性及化学耐受性，试剂接触部件的材料：硼硅酸盐玻璃，陶瓷，铂铱或钽合金，ETFE、FEP、PFA、PTFE及 PP。 |
|  | 12 | - 12.可以在实验室自行进行维护和清洗。 |
|  | 13 | - 13.具有360°可旋转的排液阀，在任何角度进行操作。 |
|  | 14 | - 14.伸缩式进液管，长度可自行调节，适用于实验室各种高度的试剂瓶。 |
|  | 15 | - 15.随包装提供3-5个瓶口转接环，各种试剂瓶皆可使用。同时提供丰富的配件，可适用于连续分液，需要干燥环境的试剂及灭菌试剂。 |
|  | 16 | 16.量程选择：5 - 50 mL，A ≤±0.5%，250ul，CV≤0.1%，50ul，分刻度0.2 mL |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |